## Slide 1
Spectrométrie de masse : innovations et applications
Aurélie Damond
Demi-journée scientifique de l’ILV
11 janvier 2024
Notes: Bonjour à tous,
Donc moi, je vais vous faire une présentation sur les innovations en spectrométrie de masse et leur application.

## Slide 2
La spectrométrie de masse à l’ILV
Sources et innovations
Analyses structurales de petites molécules
Couplage SFC-MS
Consortium Smacs
Conclusion
Notes: Nous verrons d’abord en quoi consiste l’utilisation de notre appareil à l’ILV, avant de s’intéresser aux dernières innovations en terme de source d’ionisation, d’analyse structurale et de couplage avec des méthodes séparatives.
Le but n’est pas de vous faire une liste exhaustive de tout ce qui existe car cela prendrait trop de temps, j’ai simplement sélectionné quelques technologies qui me paraissent intéressantes.

## Slide 3
Rappel sur l’instrumentation en spectrométrie de masse
Notes: Pour rappel, le schéma classique de la configuration générale d’un spectromètre de masse : système d’introduction de l’échantillon, source d’ionisation des composés, analyseur, et détecteur. Nous verrons des innovations concernant les 3 premiers item : introduction, source, et analyseur.
1min max.

## Slide 4
1. Spectrométrie de masse à l’ILV
Xevo Q-TOF couplé à une UPLC Acquity (Waters)
Que peut-on faire avec ?
Analyse de mélange de molécules via séparation UPLC
Détermination formule brute haute résolution (HRMS)
CID (Collision Induced Dissociation) : spectre MS/MS
Chromato : UPLC : Ultra High Perfomance Liquid Chromatography
Source : ESI (Electrospray Ionization)
ASAP (Atmospheric Solid Analysis Probe)
Analyseur : Q-Tof (Quadrupole-Time of Flight)
Notes: A l’ILV nous possédons un spectro de masse Q-TOF associé à deux type de sources disponibles : l’ASAP et l’ESI. L’appareil est couplé à une chaine séparative UPLC.
Donc que peut-on faire avec ?
_
_
_
La problématique principale étant de réussir à ioniser un maximum de composés, sachant qu’ils ne répondent pas tous de la même façon selon leur taille, leur volatilité et leur polarité.
(1min30)

## Slide 5
HRMS petite molécule organique
C14H18O4N2
[M+H]+ -1,1 ppm
Calculé : m/z 279,1345
Mesuré : m/z 279,1342
[M+Na]+ +2,7 ppm
Calculé : m/z 301,1164
Mesuré : m/z 301,1172
Détecté en ESI
1. Spectrométrie de masse à l’ILV
Notes: Par exemple, voici un spectre HRMS classique d’une petite molécule organique qui s’ionise bien en ESI.
On peut ici mesurer la masse de l’ion MH+ avec une précision de 1,1 ppm et Mna+ à 2,7 ppm. La condition nécessaire pour publier étant d’obtenir une mesure avec une précision inférieure à 5ppm.

## Slide 6
Analyses d’oligomères fluorescents
[M+2H]2+
[M+3H]3+
Florent Le Guern
Détecté en ESI
1. Spectrométrie de masse à l’ILV
Notes: L’ESI nous permet également de vérifier l’obtention d’oligomères fluorescent, qui, par la répétition de leurs unités aromatiques, sont plus difficile à caractériser sans la spectro de masse. La présence des nombreuses liaisons peptidiques CONH nous permettant d’observer les ions multichargés. M+3H+ et M+2H+ dans ce cas précis.

## Slide 7
Analyse de POM fonctionnalisés
Proust, Anna et al. Chemical communications 16 (2008): 1837-52
Olivier Oms
3-
[MnMo6O18{(OCH2)3CNHC(O)C21H21N2O4)}2]3-
Détecté en ESI
1. Spectrométrie de masse à l’ILV
Notes: On peut également observer des composés plus complexes comme des POM fonctionnalisés par des molécules organiques. La masse nous permet de voir rapidement si le POM est mono- ou di- fonctionnalisé.

## Slide 8
Analyse de composé non polaires
Non détectés en ESI / Détectés en ASAP
ASAP-MS:
✓ Composés apolaires
✓ Composés volatiles
✓ Composés peu soluble
1. Spectrométrie de masse à l’ILV
Notes: En revanche, l’Esi ne nous permet pas d’observer des somposés trop apolaires avec de longues chaines carbonées et/ou possédant des groupes trop électroattrateur tels que des gp fluorés. C’est notre sonde ASAP, capable d’ioniser des composés apolaires et volatiles qui nous permet des les observer à l’ILV.

## Slide 9
Non polaire, peu/pas soluble dans des solvants adaptés à l’ESI
Trop peu volatiles pour l’ASAP
 APCI ?
Hexahydro-diindenopyrene (HDIP) derivatives
Tanguy Oba, Michel Frigoli
Non détectés en ESI et ASAP à l’ILV / détectés en MALDI (ICSN)
1. Spectrométrie de masse à l’ILV
Composés polycycliques hydrocarbonés conjugués :
Notes: Chem. Sci., 2020,11, 12194-12205
Cependant, nous ne sommes pas capables de tout détecter avec notre système : par exemple, des composés apolaires trop lourds tels que des composés polycycliques aromatiques ne s’ionisent ni en ESI ni en ASAP, et doivent être envoyés à l’ICSN pour être analysé avec un autre type de source : le MALDI.
4 min max

## Slide 10
Source ESI
✓ ✓ Composés azotés
✓ Composés polaires
✓ Composés peu volatiles
✓ Couplage LC possible
× Composés non solubles
× Composés peu/pas polaires
Source APCI
✓ Composés peu polaires
✓ Composés volatiles
✓ Couplage LC possible
× Composés non solubles
× Composés sensibles température
Existence de sources « dual mode » +/- sensible
2. Sources et innovations
Notes: _Nous, nous disposons d’une source ESI, dans laquelle l’ionisation des composés se produit en solution via l’application d’une tension sur le capillaire métallique transférant la solution dans la source. Ce processus est adapté aux composés polaires et peu volatiles, et possédant des hétéroatomes, ou bien disposant de fonctions chimiques ionisables commes les acides carboxyliques.
L’ESI n’est pas adaptée aux composés apolaires, ou possédant des groupements trop electroattracteurs.
_Il existe également l’APCI, qui ressemble à l’ESI, mais contrairement à l’ESI, l’ionisation se produit dans la phase gazeuse via une décharge électrique appliquée par une aiguille.
Cette méthode permet d’ioniser des composés peu polaires et volatiles, mais n’est pas adaptée pour les composés instables thermiquement.
Ces deux méthodes sont complémentaires pour ioniser des molécules de volatilité et polarités différentes et ont l’avantage d’être toutes les deux compatibles avec la chromato liquide.
Il existe aujourd’hui des sources dualmode qui permettent de passer de l’une à l’autre avec une efficacité plus ou moins bonne selon les constructeurs.
Les sources compatibles avec une séparation chromatographique en amont
APCI Complémentaire à l’ESI
Il existe des duals sources permettant de passer de l’une à l’autre
Contrairement à l’ESI, l’APCI transfère des analytes neutres dans la phase gazeuse en vaporisant le liquide introduit dans un flux de gaz chauffé.
Le potentiel d’ionisation n’est pas appliqué à travers le liquide comme en ESI, mais à la pointe d’une aiguille sous forme d’un plasma, ou effet Corona, à travers lequel passent les gouttelettes. En effet, la phase mobile sert d’intermédiaire pour transférer la charge à l’analyte. Ce mécanisme explique que l’APCI avait été appelée à l’origine « électrospray à médiation par solvant ».
https://www.waters.com/nextgen/xg/fr/education/primers/the-mass-spectrometry-primer/common-ionization.html

## Slide 11
Sonde ASAP : Atmospheric Solids Analysis Probe
Ionisation par :
_Transfert de proton  [M+H]+
_Transfert de charge  M+.
✓ Composés apolaires
✓ Composés volatiles
✓ Composés peu solubles
× Pas de couplage LC possible
2. Sources et innovations
Notes: Nous avons parlé de la sonde ASAP qui nous permet d’ioniser des composés peu polaires, volatiles et peu solubles.
Fonctionnement : il suffit de toucher le produit avec un capillaire en verre monté sur la sonde ASAP, puis d’insérer la sonde dans la source. La sonde est chauffée pour désorber le composé du capillaire métallique tandis qu’une aiguille corona envoie une décharge électrique qui ionise les composés.
Cette méthode nous permet d’obtenir soit les ions pseudomoléculaires MH+, soit les ion moléculaires M+. .
L’insolubilité totale des composés peu parfois poser problème en fonction des cas, car il est parfois nécessaire de mélanger le composé avec quelques µl de solvant pour que le capillaire en verre accroche mieux le composé à analyser.
Impossibilité de coupler la sonde ASAP avec la LC.

## Slide 12
Source MALDI
Ionisation laser
✓ Imagerie
✓ Polymères
✓ Composés peu solubles
✓ Couplage TLC
× Pas de couplage LC possible
× Molécules volatiles
× préparation des échantillons
× Petites molécules (<300)
TLC-MALDI-MS :
Esparza et al., J. Of Chromatography 2018
Imagerie-MALDI-MS :
Pharmaceuticals 2022, 15(4), 411
2. Sources et innovations
Notes: Une source que vous connaissez sans doute, est la source MALDI, qui nous permet de résoudre bien des problèmes de solubilité des composés. Le principe consiste à mélanger notre composé avec une matrice et de laisser sécher et co-cristalliser sur une plaque conductrice adaptée. Puis, un laser balaye la surface de l’échantillon, et ionise le mélange analyte/matrice.
_La source MALDI a permis de développer des méthode d’analyse directe de plaque CCM : ici un exemple avec un mélange d’alcool stéroidiens dérivatisés directement sur la plaque CCM et analysés dans la foulée.
_Elle permet également de faire de l’imagerie chimique de coupes biologiques. Par exemple, vous avez ici l’analyse MALDI d’une coupe de peau au niveau de la glande sébacée, qui nous montre la localisation et l’intensité relative du signal en masse de différents phospholipides dans la glande et au niveau du follicule.
Le MALDI a pour inconvénient de ne pas pouvoir etre couplé à la chromato, nécessite une préparation d’échantillon avec l’ajout d’une matrice et on peut être embété avec les petites molécules volatiles.
Intérêt : identification des lipides impliqués dans la sécrétion du sebum par les glandes sébacées. Ces molécules peuvent servir de manière sélective de biomarqueurs pour des études de pharmacologie ou de toxicologie des médicaments ciblant spécifiquement les SG ou les follicules.
Sur la TLC-MALDI-MS, la matrice peut perturber la migration des composé sur la plaque de silice. Mais il existe aujourd’hui de nouvelles matrices qui ont été développées pour éviter cet effet.
Fig. 1. MALDI mass spectra of steroid alcohols derivatized on TLC plate: cholesterol (a), β-estradiol (b, positions of bromopropionyl and pyridiniumpropionyl groups may vary) and testosterone (c).
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967318306083
https://www.mdpi.com/1424-8247/15/4/411#app1-pharmaceuticals-15-00411

## Slide 13
Source APPI
M  M+.
D D+.
hu
✓ Composés apolaires et peu polaire
✓ Couplage LC possible
× Analyte absorbant UV
× Recherche dopant efficace
 Fonctionne pour les PAHs
Lung, S. C. C., & Liu, C. H. (2015) Scientific reports, 5(1), 12992
2. Sources et innovations
Notes: Rapidement, je vous parle de la source APPI, qui se base sur l’irradiation UV du spray d’échantillon.
L’APPI n’est réellement efficace que pour certain types de composés, ceux-ci devant absorber dans l’UV pour être ionisés, à moins d’utiliser un dopant chargé de transférer son ionisation.
En effet, dans le tableau suivant, vous pouvez voir que les classes de composés ionisés par l’APPI sont moins nombreuses que pour l’APCI, l’ESI et le MALDI.
J’en parle néanmoins car c’est une méthode qui semble efficace pour ioniser des composés comme les hydrocarbures polycycliques aromatiques.
(30-40 s)
+ toxicité dopant
Molécules hydrocarbonnées polyaromatiques
Lung, S. C. C., & Liu, C. H. (2015). Fast analysis of 29 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and nitro-PAHs with ultra-high performance liquid chromatography-atmospheric pressure photoionization-tandem mass spectrometry. Scientific reports, 5(1), 12992

## Slide 14
Sonde DPIMS (Shimadzu) - Direct Probe Ionization mass spectrometer
✓ liquide et solide
✓ peu de préparation
✓ suivi mélange réactionnel
✓ produits peu solubles
✓ solvants forts OK
× ESI : Composé apolaire ?
× tissu bio : effet matrice ?
2. Sources et innovations
Notes: Voici maintenant une innovation relativement récente de chez Shimadzu puisqu’elle date de 2017 environ. Il s’agit de la sonde DPIMS qui fonctionne grâce à l’ESI.
Elle permet d’analyser des solides et des liquides. L’échantillon est placé sur une plaque adaptée avec quelques gouttes de solvant.
Puis, une aiguille monte et descend à haute fréquence vers l’échantillon, et, à chaque contact, une partie de l’échantillon adhère à l’aiguille sur laquelle est appliquée une tension électrique, ce qui ionise les composés.
Cette technologie est intéressante car elle permet d’analyser une grande variabilité d’échantillons : du produit de synthèse au tissu biologique. Elle permet également d’utiliser des solvants forts comme le DMF ou le THF pur non utilisable habituellement en ESI.
La sonde DPIMS est interchangeable avec la sonde ESI, on peut passer d’un mode à l’autre facilement.
En revanche, son utilisation se basant sur l’ESI, Il reste des interrogation concernant l’ionisation des composés apolaires. Des questions se posent également sur un possible effet matrice lorsqu’on analyse des échantillons biologiques.
(1 min)
https://www.shimadzu.com/an/products/liquid-chromatograph-mass-spectrometry/lc-ms-option/dpims-8060/index.html
https://www.shimadzu.fr/dpims-2020wide-variety-applications
Liste d’application possibles avec la DPiMS
_Détection rapide d’isoflavones dans des échantillons de nourriture
Analyses d’anthocyanines sur des fleurs : https://academic.oup.com/hr/article/10/4/uhad039/7060411 (2023)
Screening et quantification de drogues dans des liquides biologiques en SPME-PESI MS avec la sonde DPIMS : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914021002381 (2021)

## Slide 15
Suivi en direct d’une réaction chimique avec la sonde DPIMS
Real-time monitoring of chemicals reactions, Shimadzu Application News N°59, 2017
On the sample plate :
_Fmoc-Tyr(tBu)-OH (DMF) : 4,5µL
_Piperidine (DMF) : 4,5 µL
Exemples d’applications de la sonde DPIMS
2. Sources et innovations
Notes: Ici, il s’agit d’une note d’application réalisée par Shimadzu, dans laquelle ils suivent en directe l’évolution d’une réaction de déprotection d’un dérivé de tyrosine avec la sonde DPIMS.
Dans la plaque d’échantillonnage sont introduits le dérivé de tyrosine protégé et la piperidine dans du DMF.
On observe ici la disparition progressive du signal de l’ion [M-H]- du peptide protégé à m/z 458.
Et vous voyez ici une mesure de l’intensité du signal du peptide protégé, rapporté sur l’intensité du signal d’un dérivé du solvant à m/z 474, qui sert ici de standard interne.
La mesure est faite toutes les 0,1 min ici, ce qui permet d’évaluer la vitesse de la réaction.
(45 s)
https://www.shimadzu.com/an/sites/shimadzu.com.an/files/pim/pim_document_file/applications/application_note/9783/jpo717101.pdf
In this case, PESI/MS was used to continuously monitor the deprotection reaction of a peptide protecting group in a sample plate
Continuous monitoring of the Fmoc deprotection reaction by probe electrospray ionization/mass spectrometry. (A) Changes in peak intensities with reaction
time, (B) time-course changes of the ion intensity ratio, and (C) scheme of the Fmoc deprotection reaction.

## Slide 16
Détection rapide de la présence d’enilconazole dans des oranges avec la sonde DPIMS
Exemples d’applications de la sonde DPIMS
2. Sources et innovations
[M+H]+
Notes: Ici, nous avons une autre note d’application de Shimadzu sur la sonde DPIMS, qui permet la détection rapide de la présence d’enilconazole, pesticide utilisé en post culture sur des oranges.
Ici nous avons une plaque d’échantillonnage adaptée aux solides sur laquelle est déposé un petit morceau de peau d’orange, 35 µL de solvants y sont ajouté, et l’analyse directe avec la sonde DPIMS permet de détecter en haute résolution la présence du signal [M+H]+ de l’eniconazole, sans avoir eu recours à des étapes d’extraction.
(30 s)
L’enilconazole est un pesticide appliqué sur les cultures une fois la récolte passée pour éviter la pourriture des oranges durant leur différentes phases de transport et d’achemination jusqu’à leur point de vente. Son utilisation est interdite dans certains pays dont le Japon.

## Slide 17
DESI-Imaging (Desorption ElectroSpray Ionization)
Combinaison sonde ESI / Imagerie
✓ Switch ESI/DESI simple
✓ peu de préparation
× ESI : Composé apolaire ?
× tissu bio : effet matrice ?
2. Sources et innovations
https://www.waters.com
Notes: Une autre application qui fonctionne grâce à l’ESI, c’est le DESI imaging. Tout à l’heure, je vous ai parlé de l’imagerie MALDI où l’échantillon est préparé en étant mélangé avec une matrice.
Cette fois, aucune matrice n’est nécessaire, la sonde DESI envoie un spray de solvant chargé directement sur la surface de l’échantillon, les analytes chargés sont alors désorbés dans la phase gazeuse. L’avantage de cette technologie est la faible préparation d’échantillon nécessaire, et le switch facile entre l’ESI et le DESI.
En revanche même interrogation que pour la sonde DPIMS, étant donné que ça fonctionne sur le principe de l’ESI, qu’en est-il de l’ionisation des composés apolaires et y-a-t-il un effet matrice important quand on travaille sur des échantillons biologiques ?
(pas besoin de casser le vide, vu que la source est à pression atmosphérique).

## Slide 18
Principe MS/MS  déjà existant à l’ILV
Intérêt : Identification d’impuretés de synthèse
Analyse d’extraits naturels complexes
Limites : Identification fastidieuse des composés inconnus
CID, 18eV
Source Ionisation
Quad sélection d’un ion
CID cell fragmentation
Tof Analyse HRMS des ions fils
Séparation UPLC
3. Analyse structurale de petites molécules
Notes: Jusqu’ici, je vous ai parlé de quelques technologies en terme de source d’ionisation mais la masse permet également l’analyse structurale des molécules grace à des expérience de MS/MS, sous peu que l’on possède au minimum un analyseur hybride avec une cellule de collision, ce qui est le cas actuellement à l’ILV.
On peut donc après ionisation dans la source, sélectionner un ion dans le quadripole, le fragmenter dans la cellule de collision grâce à de l’argon envoyé à haute énergie, et analyser ses ions fils en haute résolution dans le TOF. On obtient ainsi un spectre de fragmentation MS/MS.
En couplant la MS/MS à la chromatographie liquide, on peut identifier des composés présents dans un mélange.
Le problème de cette technologie est la difficulté et le temps passé pour identifier la structure d’un composé à partir des masses de ses ions fragments.
Pas besoin de l’isoler en amont grâce à la LC
Pas besoin de l’avoir en grande quantité
Base de données ?  thermo ?

## Slide 19
Evolution des bases de données
Expériences fragmentation :
CID
ECD
EAD
UPVD
Nombre et types de fragments
Analyse BDD
Compound Discoverer
mzcloud
Mélange molécules inconnues
LC-HRMS :
 Tr
 Formules brutes
MS/MS ou MSn
mzlogic
fishscoring
3. Analyse structurale de petites molécules
Notes: Pour ça, compound discoverer, qui est un logiciel développé par Thermo pour l’élucidation structurale de molécules inconnues. Je n’ai jamais utilisé ce logiciel, il a été développé ces dernières années par Thermo.
On sait qu’à partir de la LC-HRMS, on peut trouver les formules brutes des molécules d’un mélange inconnu.
Pour connaitre leur structure, on peut mettre en place des expériences de MS/MS pour les fragmenter : aujourd’hui les méthodes de fragmentation sont variées : on peut utiliser un gaz de collision, mais également faire du bombardement électronique, de l’irradiation UV, et d’autres techniques sont en cours de développement chez les constructeurs. Chaque technique permettant de fragmenter spécifiquement au niveau de certaines liaisons ou groupement chimiques, et ainsi d’obtenir des information plus précises.
On obtient ainsi un ou plusieurs spectres MS/MS qu’il faut élucider pour connaître la structure. Pour cela, il existe des bases de données, mzcloud est un exemple, mais il en existe d’autres. Seulement, il n’y a pas toujours de correspondance trouvée entre le spectre expérimental et la BDD, en particulier lorsqu’il s’agit d’une nouvelle molécule de synthèse.
Pour cela, mzlogic est un algorithme qui permet de recouper les données de plusieurs spectres MS/MS de structures connues avec le spectre expérimental, et en combinant ces informations avec la liste des possibilités de structures fournies par chemspider, va proposer une ou plusieurs structures. Puis le module fishscoring du logiciel générera un spectre MS/MS théorique de ces nouvelles structures et calculera un score de compatibilité.
En effet, pour une molécule inconnue, il n’y a pas toujours de match avec les spectres MS/MS des bases de données. Pour cela mz logic est un algorithme qui aide à l’identification structurale : d’une part, la masse exacte obtenue sur le spectre MS va nous permettre d’obtenir une formule brute, dont les structures possibles seront confrontées à chemspider. Puis, en faisant une recherche par similarité avec les spectres existant sur la BDD, le spectre MS/MS permettra de faire le tri parmi les structures proposées. Mz logic classe alors les structures candidates avec un score de similarité.
https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/CMD/Reference-Materials/wp-66011-ms-grant-application-orbitrap-iq-x-tribrid-wp66011-en.pdf
https://lcms.cz/labrulez-bucket-strapi-h3hsga3/po_66162_asms22_isomers_dissociation_and_ultraviolet_photodissociation_po66162_en_3e46923c81/po-66162-asms22-isomers-dissociation-and-ultraviolet-photodissociation-po66162-en.pdf
EAD :
https://sciex.com/tech-notes/life-science-research/lipidomics/complete-structural-elucidation-of-lipids-in-a-single-experiment0

## Slide 20
IMS/MS : mobilité ionique/MS
Gaz vecteur
Vitesse
Champ electrique
Constante de mobilité
Mesure de CCS en phase gazeuse
_Plusieurs modèles de calculs
_Correspondance phase gazeuse/solution ?
Gabelica, V., & Marklund, E., Current opinion in chemical biology, 42, 51-59 (2018)
 Séparation post-ionisation
Séparation d’isomères
A. P. Bowman. Et al., J. Am. Soc. Mass Spectrom. (2017)
Filtrage de spectre
3. Analyse structurale de petites molécules
V. Gabelica., Ion Mobility -Mass Spectrometry: An Overview, Fundamentals and Applications, pp.1-2, (2021)
C
Notes: Ces dernières années, s’est également beaucoup développée la mobilité ionique.
C’est un module qui se situe au sein de l’analyseur et permet d’étudier le déplacement des ions à travers un gaz sous l’influence d’un champ électrique. Les ions se séparent en function de leur section efficace de collision. Les ions qui prennent le plus de place (plus petit K) dans l’espace voyageant moins vite que les plus compacts car soumis à plus de collision avec le gaz tampon.
_La mobilité ionique sert à faire des calculs théoriques de la section efficace de collision d’un ion, cependant il existe plusieurs methods de calculs, sur lesquelles il n’y a pas toujours de consensus. De plus, la mesure se fait en phase gaz dans des conditions particulières et n’est pas forcément representative des conditons réelles d’utilisation d’un compose.
_On l’utilise également pour la separation d’isomers de configuration.
_Et également pour faire du filtrage ou nettoyage de spectre : dans ce cas précis, sont analysés des fragments d’ADN, mais le spectre est pollué par des clusters de KCl, la mobilité ionique permet d’avoir un spectre propre en sélectionnant des signaux en function de leur drift time et ainsi supprimer les signaux du KCl.
(1 min)
Le principe de cette méthode consiste à séparer des ions en se basant sur leur section efficace de collision (probabilité d’interaction entre l’ion et les molécules de gaz tampon). Les ions passent à travers la cellule et sont accelerés par un champ electrique, et ralentis par des collisions engendrées par la présence du gaz. La mobilité d’un ion dans la cellule est définie par l’équation suivante : K=v/E (K = constante de mobilité, v = vitesse de déplacement de l’ion dans la cellule ; E = valeur du champ électrique appliqué)
Les ions qui prennent le plus de place (plus petit K) dans l’espace voyageant moins vite que les plus compacts car soumis à plus de collision avec le gaz tampon.

## Slide 21
✓ faible viscosité  rapidité
✓ efficacité et sélectivité ++
✓ Durable
✓ ajout de modificateurs dans la PM
✓ Compatible MS (ESI, APPI, APCI)
4. Couplage SFC-MS
Technologie UPLC-SFC-MS
Notes: Enfin, après les sources et les analyseurs, j’aimerai parler des évolutions en terme de couplage avec des techniques séparatives, notamment la chromato en phase supercritique couplée à la masse.
Cette technique est complémentaire des chromatographies en phases liquide et gazeuse, car elle possède des caractéristiques propres, liées aux propriétés des fluides supercritiques :
_la faible viscosité des fluides supercritiques permettant une séparation rapide et une meilleure efficacité car il est possible d’augmenter la taille des colonnes sans augmenter drastiquement la pression
_c’est compatible avec les PS des colonnes utilisées en CPL, ce qui confère une bonne sélectivité en terme de composés analysés, notamment pour la séparation d’énatiomères
_La sélectivité peut également être améliorée en ajoutant des modificateurs polaires dans la PM
_la méthode est durable car c’est moins polluant grâce à l’utilisation du CO2
_ et c’est compatible avec les sources à PA de la MS (type ESI ou APCI) contrairement à la chromato en phase normale en LC-MS, qui est plus difficile à mettre en place à cause des solvants gras et apolaires utilisés.
Il est possible aujourd’hui d’avoir un système qui fait le switch entre la LC et la SFC, permettant d’analyser rapidement une grande classe de composés.
Supercritical fluids (SF) have densities and dissolving capacities similar to liquids, but lower viscosities and better diffusion properties similar to gases
la masse volumique du fluide super-critique, comparable à celle d'un liquide, associée à une plus faible viscosité et, pour le dioxyde de carbone, une grande compatibilité avec les détecteurs de la CPG et de la CPL, en font une technique très performante, principalement avec les colonnes remplies de la CPL.
Avantages/Inconvénients par rapport à la LC ou la GC
_faible viscosité séparation rapide
_ et une meilleure efficacité car il est possible d’augmenter la taille des colonnes sans augmenter drastiquement la pression. (augmentation taille colonne)
_forte sélectivité (PS de la CPL peuvent être utilisée y compris la chiralité + modificateurs
polaires ajoutés au CO2 supercritique)
_Durable
_compatible MS source APCI, APPI, ESI
_ajout de modificateurs : classe de composés analysables élargie
https://www.shimadzu.fr/sfc-uhplc-switching-system
https://www.waters.com/waters/library.htm?locale=en_US&lid=134935973
Figures :
https://www.researchgate.net/publication/279830372_Lipidomics_by_Supercritical_Fluid_Chromatography
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570023218301168

## Slide 22
Identification des composés dans des absolus de fleurs
 Non volatile et semi-volatile identifiés en SFC-MS
Exemples d’applications de la SFC et de la SFC-MS
Séparation d’énantiomères
 Optimisation temps d’analyse et sélectivité
Macaudiere, P. et al., (1989). J. of chrom. science, 27(10), 583-591.
Santerre, C., Vallet, N., & Touboul, D. (2018). J. of Chrom. B, 1092, 1-6.
Combiné aux analyses statistiques type ACP
4. Couplage SFC-MS
Notes: Ici deux application de la SFC :
_La première étant la séparation d’énantiomères, alors ici en l’occurrence on est sur une détection UV et non en masse, mais il est possible de faire la même chose en masse bien sûr. On peut voir qu’en passant de la phase liquide à la phase supercritique, on a une amélioration de la séparation de deux couples d’énatiomères : avec diminution du temps d’analyse et augmentation de la sélectivité via l’utilisation d’un modificateur dans le CO2, ici l’isopropanol.
_ici un travail effectué à l’ICSN pour l’analyse de cinq absolus de fleurs (dont du jasmin, de la narcisse et de la lavande), afin d’obtenir leur empreinte chimique et de trouver des marqueurs pour détecter leur présence dans des cosmétiques. En effet, un absolu contient entre 40 et 60% de composés non volatiles, donc non détectables en GC-MS.
Ici l’utilisation de la SFC-MS a permis d’identifier 20 nouveaux composés, non encore identifiés avec la GC ou la LC-MS. De plus ces analyses, combinées à des statistiques du type ACP a permis de discriminer les espèces de fleurs jasmin, narcisse et lavande, sur la base de leur empreinte chimique.
Le CO2 ayant un pouvoir solvatant et une force d’élution proche de l’heptane, il est adapté pour l’analyse des composés apolaires à peu polaires présents dans les absolus de fleurs.
Non volatile et semi-volatile non analysables en GC-MS

## Slide 23
Consortium SMaCs : Spectrométrie de Masse pour la Chimie et la Santé
 Analyse MS de petites molécules pour la chimie et la santé à Paris-Saclay
Mise en commun des compétences
Organisation des demandes d’équipements
Comité de pilotage (CoPil)
Décision et représentation devant les tutelles
Comité exécutif (ComEx)
Organisation d’actions scientifiques
Expertise et conseil CoPil
Comité technique (CoTech)
Groupes de travail (maintenance, tarifs)
Notes: J’aimerai également dire un mot rapide à propos de SMaCs qui est un consortium de spectrométrie de masse à l’échelle de paris-Saclay, et dont nous faisons partie depuis deux ans. Ce consortium regroupe les laboratoires de paris saclay qui possède au moins un spectro de masse et qui analyse des petites molécules pour la chimie ou la santé.
Le consortium compte 11 unités depuis 2023, son but est de mettre en commun nos compétences en spectrométrie de masse et d’organiser les demandes d’équipement au sein de Paris-Saclay.
Il est structuré en trois comité :
_le comité de pilotage, dont les membres sont les directeurs des laboratoires. Son rôle est de décider des orientations scientifiques du consortium et de se concerter sur les demandes d’achats d’instrument
_le comité executif a pour role d’organiser les différentes actions scientifiques du consortium comme des séminaires par exemple. Il a également une fonction de conseil pour les différents membres.
_le comité technique permet de créer des groupes de travail notamment sur la tarification des prestations externes ou sur la maintenance des appareils des labos membres du consortium.

## Slide 24
A l’ILV : spectromètre de masse performant mais obsolète depuis 1 an
Réflexion commune à engager pour son remplacement :
_Spécificité technique d’intérêt pour la construction d’un ou plusieurs projets de recherche ?
_Partenaires intéressés au sein de Paris-Saclay ou de la région ?
_Piste de demande de financement : SESAME, fond de soutien SQY, enseignement, autre ?
Conclusion
Notes: Pour conclure, à l’ILV, nous avons un spectro de masse qui est performant, mais qui est malheureusement obsolète depuis un an,
Il est donc nécessaire d’engager une réflexion commune pour pouvoir le remplacer, pour cela, il nous faut réfléchir ensemble :
_à un ou plusieurs projets de recherche pouvant nécessiter une spécificité technique en spectrométrie de masse, en espérant que ce que je vous ai présenté vous ai donné quelques idées,
_à des partenaires possibles au sein de Paris Saclay ou de l’IDF qui pourrait être intéressés également par un appareil possédant cette spécificité,
_et bien sûr à des pistes de financement, soit de la région via un SESAME soit de Saint Quentin en Yveline, soit en créant de nouveaux TP ou autre ?

## Slide 25
Merci de votre attention !